高通量分选仪

主要技术性能和指标:

1.液体驱动设备

提供能够与对应微流控芯片配合使用的液体驱动设备，要求如下：

最低流速：最小低于0.1 µL/min；

流速控制精度：误差小于0.5 %；

液体脉冲幅度低，不会影响芯片中液体的稳定流动；

兼容性：设备与微流控芯片的接口标准需兼容，确保流速和压力匹配。

2. 显微镜成像模组

提供高清显微镜成像系统，要求如下：

分辨率：不低于1920×1080，帧率不低于500fps

物镜选择：至少配备4x倍率物镜；

调节功能：支持手动或者自动调节焦距，满足不同深度的观测需求；

实时监测：能够实时监测微流控芯片内液体的运动情况和分选过程；

图像处理：支持图像软件实时处理及保存，支持主流图像格式（PNG、JPEG等）。

3. 分析检测模组

具备高灵敏度的光学检测设备，要求如下：

检测灵敏度能区分不同信号值，光学设备控制精度，误差小于0.5 %

若是检测模组采用荧光检测原理，至少需要配备三个激发光源，例如488nm、561nm、635nm。

实时数据处理：支持实时数据采集与处理，确保实验数据的准确性；

检测范围：检测范围可调，适应不同样品要求。

数据传输：支持快速数据传输接口，确保分析数据与显微图像同步。

4. 微流控芯片分选模组

具备精确的微流控芯片分选能力，要求如下：

芯片固定装置：具备灵活的微流控芯片固定装置，确保芯片在时不会移动；

分选通道：支持单通道和多通道分选，且分选通道设计灵活；

分选速度：不低于50个检测目标/秒，分选速度适应样本类型；

自动分选：支持根据检测结果自动分选，确保样本处理的精确性；

防污染设计：分选机制应具备防止交叉污染的设计；

分选成功率：≥90%，且在特殊样本或复杂样本环境中可进一步优化；

多参数筛选：支持基于多参数的分选，提高分选的准确性和效率。

5. 设备控制软件

提供人性化、易用的设备控制软件，要求如下：

界面设计：具备友好的用户界面，操作简便，易学易懂；

硬件控制：能够全方位控制液体驱动、显微镜成像、分析检测等硬件模块，确保操作流畅；

数据分析：支持散点图显示检测结果，支持多参数检测和逻辑圈门分析功能；

分选反馈：实时显示分选过程，提供实时反馈，确保分选过程稳定可控；

数据处理与保存：具备分选记录及数据存储功能，支持导出分选过程数据及图像，支持CSV、Excel、PNG、JPEG等主流格式；

实验日志记录：具备实验日志记录功能，便于实验数据追溯，日志记录内容应包括分选结果、系统状态、用户操作记录等。

6. 配备控制设备

控制设备应具备高效处理能力，具体要求如下：

处理器：CPU主频≥2.0GHz，最高睿频≥4.6GHz；

内存：≥16GB运行内存，确保多任务处理流畅；

操作系统：64位操作系统；

显示器：≥23.6英寸LCD显示器，分辨率不低于1920×1080，保证图像清晰度。

7. 售后服务

保修期：设备提供不少于2年的保修期；

技术支持：提供远程或现场技术支持服务，响应时间不超过48小时，

技术资料：使用国际单位制，语言为中文。图纸须提供标准数字格式(AutoCAD 或 Solidworks 可查看和编辑)，视频音频资料提供 x264 格式。其他技术资料以Word、Excel 或 PowerPoint 提供。若提供程序源代码，应与编译境和工程文件一并提交，并提供可进行成功编译的 VirtualBox 虚拟机镜像。并包括以下资料：

①设备总装图；②设备原理简述；③设备使用说明书；④设备技术说明书(含设备主要与次要指标)；⑤设备维护说明书；⑥发货清单；⑦出厂测试报告；⑧专用工具清单；⑨易损件/消耗品清单；⑩配套耗材清单。

培训服务：提供设备操作和软件使用的培训，确保使用方能熟练掌握操作；

维护服务：提供定期维护，确保设备长期稳定运行；

设备货期：确保设备供货不超过2个月

8. 配置清单

主机1台；

控制设备1台；

控制软件1套；

高通量设备分选整体设备1套。